| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-104E氧化铝流动角测定仪 |  |  |  |

FT-104E氧化铝流动角测定仪

一.参照标准:GB-T-6609.31-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法-第31部分流动角的测定；替代AS2879.5-2004《氧化铝 第部分 流动角的测定》；

二.适用范围:本部分适用于氧化铝流动角测定，测定范围：30°-50°.

三.定义:流动角 angle of flow：

试料在测试瓶中停止流动后，试料形成的椎形面与测试瓶底间形成的角度。为计算方便，假定椎体具有垂直的侧面.

四.方法原理：

将氧化铝通过一系列漏斗倒入平底容器中。允许通过漏口下漏的氧化铝流出平底容器，根据用于填充容器的试料质量和试验后容器内存在试料的质量计算流动角度.

五.参数资料:

1.玻璃漏斗：直径为110mm±10mm，瓶颈的内径为10mm±2mm

2.不锈钢可调节流速漏斗：壁内光滑的金属漏斗，直径为65mm±5mm；瓶颈的内径为5.5mm±0.5mm，长度为110mm±20mm。漏斗瓶颈的长度为50mm±5mm，瓶颈底部终止处为正方形.

3.平底容器：内径为72.5mm±0.1mm，内高为72.5mm±0.1mm，漏口的直径是4mm±0.1mm，漏口的壁和根部的厚度为4.5mm±0.1mm，容器的理论容积为300mL，此容器为铝质，内壁光滑，表面平坦.

4.孔塞：孔塞的尺寸能够塞紧平底容器底部漏口

5.塑料杯：容积约为400ml

6.称重天平客户自备

7.钢尺,毛刷.溢出接料盘.

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.